附件1(技术参数要求)

- ★高频直流发生器，最高频率≥130kHz；

- X光球管小焦点（≤0.5×0.5mm）；

- 球管电压（57－85kV）；

- 球管电流（2－16mA）；

- 球管热容量≥40000HU；

- 全自动曝光剂量控制(AEC)；

- 全自动脊骨补偿：在AEC的基础上提供因人而异的前牙区曝光补偿；

- 有面部软组织轮廓自动识别功能；

- 每次曝光剂量被自动显示并保存于软件中；

- ★全景部分三条激光线定位，颌弓形态、大小可自动识别，无须人为手动选择；头颅位有独立的FH激光定位线；全景位五点病人固位：下颌托、咬合叉、前额及颞部的刚性头托；头颅位为刚性耳杆的稳定固位系统，有带有刻度的鼻撑杆；

- ★分区曝光：所有全景成像均可分5个区域根据临床需要选择组合曝光；头颅侧位扫描水平和垂直均可以选择曝光区域；

- 有专用的儿童准直仪，避免对儿童眼部曝光；

- 有移动式控制面板，通过面板可以选择全自动、半自动及模拟曝光模式；

- 具有安全的双重紧急制动开关（全景位、头颅位）。

- 头颅臂可左、右随意安装。

- 提供图像处理软件：

  - 中文版、网络版图像处理软件，可进行免费升级；终端用户端口免费开放；

  - 符合DICOM3.0标准，可与医院PACS系统兼容；

  - 图像传输通过高速光纤数据传输，传输速度≥160Mbps；

  - 可进行图像捕获和采集；

  - 具备图像全面处理、查看及打印功能，如可对图像进行角度、长度测量；可调节图像对比度、灰度；可定点标记、A/缩小图像等；

  - 可建立完整的病人图像信息数据库，包括病人资料，图像采集时间，具体参数等一系列相关资料，方便查看和整理；

二、配置要求

- 1套主机

- 1个数字化头颅定位器

- 1个CCD感应器(全景和头颅成像通用)

- 1个标准机柱

- 1根光导电缆

- 1套说明书及相关文件

- 1张图像软件CD盘

- 1套安装附件

- 1套病人定位附件

三、功能要求

- 标准全景成像程序，可分区曝光；

- 儿童全景程序，可分区曝光；

- 正区全景程序，可分区曝光；

- 正直交全景程序，可分区曝光；

- 宽弓程序，可分区曝光；

- 颞下颌关节侧位程序；

- 颞下颌关节后前位程序；

- 上颌窦成像程序；

- 头颅侧位程序，水平和垂直扫描区域均可选择；

- 头颅正位程序；

- 颅底位和头颅不同角度位程序；

- 掌、腕骨程序；

- 咬翼片程序；