附件1(技术参数要求)

- 除颤功能（含体内除颤）

1、*1.除颤技术：低能量双相波1-200J，最高能量≤200J

2、具有AED功能：手动/自动模式

3、能量显示：数字式显示

4、充电能量选择：主机面板/除颤手柄

5、充电时间：≤5秒钟

6、具有病人阻抗测定功能

7、内置除颤放电测试

二、起搏功能

1、*1.脉宽：40毫秒脉宽

2、方式：VVI按需型：同步及非同步方式

3、输出保护：具有隔离电路抗除颤电击

4、起搏频率：30到180次/分

三、监护功能

1、心电监护：3导联或5导联心电监护

2、输入保护：心电输入具有除颤保护，并可抑制起搏脉冲

3、可选择心率上下限报警

4、Masimo SET血氧饱和度(SPO2) －选配

5、无创血压测量（NIBP）－选配

四、其它技术要求

1、显示：≥5.5英寸EL高分辨率显示屏，阳光下可以清晰显示，视角160º

2、打印机：内置宽行热敏打印机，纸宽90mm，可记录详细的病人信息

3、重量：≤6.2千克（含主机，多功能电缆，除颤板，电池）

4、内置可充电电池，充满电后可连续监护≥2.2小时

5、全中文操作面板按键+全中文操作软件屏幕显示