附件1(技术参数要求)

1、具备三种或三种以上单极切割模式：

纯切割1-300W，混合切割1-200W，低电压切割1-300W；

2、具备三种或三种以上单极电凝模式：干燥凝血1-120W，电灼凝血1-120W，喷射式凝血1-120W，空载峰值电压≥5400V，空载峰-峰值电压≥8900V，保证凝血效果和凝血面的均匀性；

3、具备三种或三种以上双极模式:

精细双极1-70W，标准双极1-70W，宏双极1-70W；

4、具备微电脑控制，有3个独立的显示屏分别显示单级及双极功能，触摸式设计，具备数字显示及声光指示功能，工作频率≥385KHz；

5、具备能与氩气控制器连接升级为氩气刀功能

6、病人回路电极板接触质量监测系统具备双重检测指标以保证负极板使用的安全：

安全指标1：初始阻抗在5-135欧姆之间

安全指标2：术中阻抗变化小于40%

当其中一项指标超出以上规定的安全范围时，主机发出报警音并自动停止能量输出，保证电刀安全使用

7、具备在激活时可根据要求调节功率输出功能，功率调节1-30W以1瓦或2瓦为单位精确增减，功率在40瓦以上以5瓦或者5瓦以上为单位增减；

8、能与膀胱镜、腹腔镜、关节镜等多种腔镜相连，能配合膀胱电切镜实施前列腺汽化电切术；

9、具备RS—232接口，扩充口，射频启动口以及排烟系统接口。须提供同品牌的排烟系统主机

10、具备两个或两个以上的腔镜单极转换接口，以方便在腔镜手术可以同时连接两把腔镜单极器械，具备两个或两个以上的单极脚控开关接口，方便控制；

11、须保证原厂可重复使用手控电刀笔的供应。