附件1(技术参数要求)

- 国内知名品牌，通过国际机构的CE认证，气动电控。

- 呼吸机屏幕≥5寸，全部监测参数整合到一个液晶屏显示，带防水快捷键面板，风箱整体(含底座)可徒手拆卸作漏气检测，吸收罐容积≥1L，积水杯容积≥50ml, 所有部件可作134度消毒。

- 在容控通气模式下，潮气量为20ml~1400ml（提供国家检测机构相关证明）。

- 具有手动、容控模式（VCV）、压力模式（PCV），吸气末屏气（EIP），压力限制范围：20-100cmH2O，PEEP范围：1-5cmH2O

- 呼吸频率：呼吸频率：4－60bpm

- 吸呼比：2:1—1:4

- *具备电脑自动潮气量闭环调节功能(改变流量时无需手动调整潮气量)，带强制吸呼切换保护，范围：0-60cmH2O。

- 4管机械流量计范围: 0-1L/min,1-12L/min；带背光装置用于腔镜手术照明，能快速充氧，范围：35-75L/min。

- 具备氧气安全保护装置及笑气自动切断装置（提供第三方检测证明）。

- 配置一个原装同品牌高精度挥发罐,容量250ML，标配有互锁和自锁功能装置

- 要求封闭式加药方式避免加药挥发，带专用软管加药器

- 具备压力\温度\流量补偿，浓度调节范围：0.2%--5%，流量补偿范围:0.2—15l/min

- 可监测呼吸频率、潮气量、每分钟通气量、气道压，氧浓度，PEEP，肺顺应性指标，压力波形，部件故障，故障记录回顾。

- 手机控一体化，屏幕自动显示状态图标，电气一体化，开机具备回路自检功能，15秒开机使用的快速自检。

- 标配进口流量传感器内置在回路里，带传感器保护和加温装置能快速更换，标配进口氧浓度监测传感器。

- 声光色多重报警，报警内容要有危险评级并自动排序，报警文字能多通道显示，含报警120秒消音，报警灯能分色显示，报警音分级提示。

- 标配备用电池，持续供电大于120min（实测），标配设备扩展插座2个，信息端口1个，压力端口1个。

- 标配固定操作台面，大容量抽屉，刹车脚轮，推拉扶手。附件：回路，面罩，皮囊，双吸收罐，保险丝各1套。