附件1(技术参数要求)

1. 适用于婴儿，儿童，成人的原装进口呼吸机，有创及无创通气功能均具备

2. ★采用外置空气压缩机工作原理 （非涡轮供气原理）

3. 中文及多国语言文字操作界面，报警信息以中文多国语言文字显示， 操作简单方便，性能稳定，能长时间连续工作

4. 内置后备电池，断电后能支持操作1小时

二．工作模式

1. 一般通气模式：辅助/控制通气（A/C），同步间歇指令通气（SIMV），自主呼吸（SPONT）

2. 呼吸方式：容量控制（VC），压力控制（PC），压力支持（PSV）

3. ★特殊通气模式：

3.1、VTPC（容量目标压力控制通气）/VTPS（容量目标压力支持通气）：对通气的容量和压力进行双重控制/支持来达到预定的目标潮气量

3.2、BPRV（双水平压力释放通气）：高压相和低压相均可以自主呼吸

4. ★呼吸力学参数：

4.1、撤机参数：P0.1，NIF（最大吸气负压），RSBI（浅快呼吸指数）

4.2、呼吸力学参数：静态顺应性，动态顺应性，吸气阻力，呼气阻力，呼吸功

4.3、 特殊操作：智能吸痰（自动断开暂停，重连恢复），吸气保持，呼气保持， 无创通气：所有通气均可使用

三． 技术参数

1. ★潮气量：5~3000ml(VCV模式下)

2. 呼吸频率：1~150次/分，PEEP：0~45cmH2O

3. 氧浓度：21~100 % ，吸气流速：1~180L/min

4. 叹息：具备叹息功能，吸呼比：最大反比4:1

5. 吸气时间：0.1~5.0s ，压力上升斜率：手动调节1~19档

6. 自动调节压力上升斜率，压力支持：0~60cmH2O

7. 呼气灵敏度：手动调节5~55%

8. ★自动调节呼气灵敏度

9. 触发灵敏度：流量触发：0.1~2.0L/min， 压力触发：-5~0cmH2O

10. 漏气补偿：≥25L/min

四． 监测参数要求

1.至少25个监测参数同屏显示：包括气道峰压，平台压，平均压，PEEP，吸入潮气量，呼出潮气量，吸入分钟通气量，呼出分钟通气量，自主呼吸呼出分钟通气量，总呼吸频率，自主呼吸频率，吸气流速，呼气流速，吸入氧浓度等，有在线记录功能

2. 3个呼吸波形和2个呼吸环显示：图形可以冻结并有测量值显示

五.报警参数要求

1.报警参数：气道峰压，呼出分钟通量/后备通气，呼吸频率、脱落和窒息报警，吸入氧浓度，容量目标报警

2.360度可视报警灯，智能三级声光报警系统

3. 具有后备通气模式，分钟通气量报警即提供后备通气4. 具有远程报警功能

六.数据存储导出要求

1. 通过USB接口，可保存并直接导出所需要的数据，包括图形和事件数据等

七.教学要求

1. 具备VGA接口，可用于教学培训使用