附件1(技术参数要求)

- 治疗软件全中文软件操作系统

- *双通道信号采集及刺激器，既可采集两通道的盆底表面肌电（SEMG），也可同时两通道电刺激（Stim），还可进行两通道的肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）

- *具有动态存储功能，内置CF卡，支持数据的动态存储, 并能通过电脑软件进行数据分析

- *主机内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案

- 接触不良时有自动断电的保护功能。

- 采样率：2048 Hz

- 内置放大器带宽：30-450 Hz

- 表面肌电灵敏度：0.2uV

- 输出电流：0-100 mA

- 刺激频率：2-100Hz

- 刺激波宽：50-400μs

- 刺激波形：双相平衡波

- *具有盆底专用评估训练软件- GLAZER评估系统, 评估功能包括：

前基线测试：测试静息状态下盆底肌电信号。

快速收缩测试：分析盆底快肌纤维的功能状态

兴奋型肌纤维活动测试：分析盆底快慢肌混合工作功能状态

肌纤维耐力测试：分析盆底肌肉耐疲劳的功能状态

后基线测试：分析运动后是否可以恢复至基线水平

- 具有标准的盆底表面肌电评估软件功能，表面肌电图的分析应包括原始表面肌电墨迹图（Raw EMG）、平均曲线图分析、RMS分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值、标准差、变异性等分析）等多种分析模式

- *肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式）

可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置

A、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整

- 自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训练要求

- 学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替

- 至少具有针对盆底肌肉功能的KEGEL训练模板36个，包括一般模板15个和高阶模板5个，控尿反射模板16个。

- 生物反馈训练分为固定刻度和灵活刻度两类。具有信号自动校准功能，防止基线过高影响正常训练。

- *具备多媒体肌电生物反馈训练，至少有治疗动画15个以上：可进行音乐反馈和动画反馈，支持AVI、FLASH、MP3、WAV、WMA、MID反馈等格式。其中：

- 放松训练：当患者肌电信号超过参考值，即给予放松多媒体训练，可用于盆腔疼痛综合征、阴道痉挛、性交痛等疾病的治疗

- 肌力增强训练：当患者肌电信号低于参考值，即给予肌力增强多媒体训练

- 协调性训练：让患者学习腹肌与盆底肌的协调运动关系，当盆底肌收缩时，训练腹肌的放松

- 精准性训练：让盆底肌控制动画人物进行位置的精准移动，提高患者盆底肌的控制能力

- 耐力训练：当患者肌电信号小于表面肌电耐力参考值时，即给予耐力训练，用于压力型尿失禁、轻中度器官脱垂等疾病的治疗

- *具有患者和产妇专用焦虑抑郁心里治疗EMG头带，EMG头带实时采集额前肌电信号，反映患者及产妇精神心理紧张及放松程度，采集灵敏度小于0.1uV

- 具有产后便秘、产后子宫复旧、产后尿潴留、产后塑形、产后肌肉酸痛治疗专用治疗电极和专业治疗方案，且治疗方案可以在主机上直接编辑

- 电刺激时可以不贴腹肌电极，治疗更方便

- 单机也可进行生物反馈训练，以声音提示反馈给患者直观的训练信息

- 强大的数据统计功能，包括医生工作量统计和患者治疗数据统计。

- *微云数据共享系统，治疗设备之间，治疗设备与评估设备之间数据共享，提高效率。

- 盆底教育和盆底肌学习模块，帮助患者正确认识盆底疾病，掌握正确的盆底肌训练方法。

- *具有编辑软件功能：可自定义动画、可自行更换音乐、可自行设计治疗模板开发软件应包括数据通道编辑软件（Channel Editor）、评估方案编辑软件（Screen Editor）和临床方案编辑软件（Script Edtor）

- 厂家质量保证体系：通过ISO13485，ISO9001认证， 通过SFDA,FDA,CE认证

- 售后服务：软件终身免费升级

注：带“*”为关键参数。