附件1(技术参数要求)

配置

图像处理装置   壹台

氙气冷光源     壹台

电子结肠镜     壹根

监视器         壹台

台车           壹台

技术参数

一、图像处理装置

1.电源：电压：220-240V AC(±10%内) ，频率：50/60Hz（±1%内），消耗电量:150VA

2.类别（医用电气设备）

2.1对电击的防护类别：I类，防爆保护级别：应远离可燃气体

2.2应用部件对电击的防护程度：BF型应用部件。没有标记时为BF型设备。

3.观察

3.1模拟HDTV信号输出：RGB，YpbPr，DVI ,HD-SDI等

3.2模拟SDTV信号输出：VBS， Y/C ， RGB等，数字信号输出：可选择SDI和DV等

3.3具备白平衡调节，自体荧光成像色彩平衡调节，标准色图输出调节，色调调节，自动增益控制（AGC）调节，对比度调节，降噪调节，测光模式选择，图像强调设定，切换强调模式，适应型IHb色彩强调，切换适应型IHb色彩强调模式，显示IHb色图:，彩虹现象修正，图像大小选择，冻结功能，恢复默认值功能，内镜远程切换功能

*3.4具备预冻结功能

*3.5具备窄带成像观察

*3.6具备自体荧光成像观察

4.文件处理

4.1具备远程遥控功能，患者数据：内镜显示屏幕上显示以下数据功能，显示记录状态功能，图像显示信息功能，患者数据预录入功能

5.便携式存储器

5.1主机自带储存介质，存储格式：TIFF， JPEG(1/5) JPEG(1/10)等，存储图像数量≥ 2048张图

6.记忆存储：用户设定最多可以录入≥20个用户，设定储存功能，锂电池寿命≥5年

二、氙气冷光源

1.	电源：电压：100~240V AC（±10%内），频率：50/60Hz（±1%内），消耗电量：600VA

2 .照明

2.1检查灯≥ 300W氙气短弧灯（无臭氧），灯泡平均寿命：持续照明≥ 500小时

2.2具备亮灯切换调节器，亮度调节光路光圈控制，空气冷却功能，窄带成像观察，自体荧光成像观察，应急灯：卤素灯，应急灯平均寿命≥50小时

3.自动亮度调节：自动亮度调节模式，自动曝光≥17档

4.送气：横隔模式气泵，压力切换模式≥4级

5. 送水方式：为可拆卸水瓶加压

6.前面板指示灯：指示应急灯是否缺失、接触不良或正在使用

7. 光栅：高速RGB光栅，窄波成像模式下，光栅自带补光功能

三、电子结肠镜

1.光学系统：视野角度≥170°，视野方向：直视，景深：5-100mm

2.插入部

2.1先端部外径≥12.2mm，插入管道外径≥12.0mm，有效长度≥1330mm

3.钳子管道：管道内径≥3.2mm，最小可视距离：距离先端3.0mm

4.弯曲部弯曲角度：上180°，下180°，左160°，右160°

5.全长≥1655mm

6.具备窄波光观察功能，可变硬度功能

*8.防水的一触式接头功能

四、监视器：≥19寸医用监视器

五、台车：医用台车