附件1(技术参数要求)

1.1原装进口全数字化超声成像系统，由制造商品牌所在国生产，所提供机型为 2016年后最

新机型，（以注册证为准）。

*1.2 显示器≥23”寸高清 LED 显示器，可以上下升降、仰俯，显示器分辨率达到1920×1080p。

*1.3 具备≥10.1”寸彩色触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作，所有功能菜单均可在

摸屏上实现操作。

*1.4 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入（提供图片证明）

1.5 数字化通道数≥100000

1.6 二维灰阶成像及分析单元

1.7彩色多普勒显示及分析单元

1.8能量多普勒显示及分析单元

1.9脉冲多普勒显示及自动分析单元

1.10组织谐波成像技术

1.11梯形扩展成像技术

1.12空间复合成像技术

1.13斑点减少滤波技术

1.14 S-Flow 成像技术

1.15图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。

1.16屏幕显示最大可视可调动态范围：≥200dB，可逐级可视微调，每1dB步进（请提供图片）。

1.17双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。

1.18频率复合成像技术，整场一致性的保证，屏幕可显示，多级可调，可结合其他技术同时

使用 。

1.19单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像。

1.20具有消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。

*1.21测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示，提高测量数据获

取的精确性（提供图片证明）。

1.23 在凸阵探头二维模式下可以自动识别NT/IT，并可以通过一键进行精确半自动测量。

2. 测量和分析部分

2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

2.2 腹部测量与分析

2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

2.4 妇科测量与分析

2.5 泌尿科测量与分析

2.6 胎儿心脏测量与分析

2.7小儿髋关节测量

3. 探头规格

3.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

3.2 支持3D及实时 3D成像

3.3探头接口：激活成像探头接口 ≥4个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用。

*3.4探头接口采用最新技术 无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长寿命。

3.5性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。

3.6.1凸阵：1-7MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

3.6.2腔内探头：2-11MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

3.6.3腹部容积探头：1-8MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调。

4. 输入/输出信号：

4.1 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频

4.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0

4.3 主机内置一体化USB接口≥ 8个

5. 二维成像主要参数

5.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥30帧/秒

5.2 扫描线：每帧线密度≥ 512超声线

5.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

5.4 接收方式：接收通道≥100000，多路信号并行处理

5.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

5.6 谐波成像基波频率个数：≥3个

5.8 回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s

5.9最大显示深度 ≥30cm

5.10增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，TGC≥8段增益补偿调节

5.11预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6. 频谱多普勒

6.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）

6.2最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥ 3.05m/s

6.3最低测量速度：≤ 5mm/s

6.4显示方式：B/D、B/C/D

6.5多普勒电影回放：≥ 8192线

6.6零位移动：≥8级

*6.7取样宽度及位置范围：多级可调，0.5mm ≥ 取样框宽度可调范围 ≥ 15mm

6.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D值

6.9实时三同步功能

7.彩色多普勒

7.1彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式

7.2显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等

7.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

7.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20

7.5 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥10帧/s

7.6 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 ≤2.25cm/s

8.内置一体化实时三维超声成像

8.1 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D

8.2 多种三维显示模式，包括

表面模式(一般,柔和)

透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)

亮度模式

8.3 具备立体彩色、能量多普勒成像单元

8.4 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。

8.5 可自动识别感兴趣区,自动改变三维取样框大小，进行3D、实时3D的扫查。

8.6具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。

8.7 具有3D立体图像编辑切割功能

8.8具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。

8.9针对胎儿四肢、耳朵、生殖器等脏器进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。

8.10可通过此模式，清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。

8.11可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。

8.12具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率，更清晰显示容积数据组织间区别。

8.13可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，先进技术，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力。

8.14由于手部等邻近结构的影响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用全新三维成像独立软件工具，自动完全显示胎儿面部。

8.15可去除遮挡所需要观察的图像的结构，快捷的操作特定的立体结构； 同时也可以快捷的恢复此类结构；简化了以往进行立体切割的步骤的独特三维成像独立软件功能。

8.16利用自然光的衰减系数，使三维图像更自然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰，

有助于异常结构诊断的三维成像独有软件功能。

9.具备以下3D成像功能

9.1智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥12幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。

9.2任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像

1）通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像

2）通过多条任意方向直线或曲线切割从而同时获得多个剖面成像，最多可同屏显示≥9幅剖面图像，从而能从不同方位、不同角度分析感兴趣区，对疾病诊断、科研教学等极具价值

9.3高级任意形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。

*10.智能5D功能

*10.1 5D NT：在容积成像模式下，具备NT/IT自动检测技术,通过扫查数据能够真正自动获取

正中矢状面，并自动测量NT/IT值。可有效降低人为误差、减少检测时间，大大缩短NT/IT检测的掌握周期（提供图片证明）。

*10.2 5D心脏：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿心脏9个标准切面，可静态及动态显示，并提供该切面结构中英文注释（提供图片证明）。

*10.3 5D神经系统：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿颅内结构，同屏同时获得4个不同切面，并获取精确测量数据（提供图片证明）。

*10. 5D长骨：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿股骨,胫骨,腓骨,桡骨，尺骨等长骨，并获取精确测量数据（提供图片证明）

11.程序化操作流程

使经常用到的许多操作步骤变成一个过程，可以更快更容易进行检查，减少漏诊

12.超声图像及病案管理系统：

*12.1 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息（请提供厂家证明）

12.2 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，硬盘容量 ≥512G（储存稳定，运行速度快）

12.3动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像

12.4 具有图像存储与（电影）回放重现单元