附件1(技术参数要求)

★1.清洗槽

数量；5套

1.1材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。

1.2清洗槽形状要求：清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

1.3清洗槽规格尺寸要求：

槽外尺寸：方槽规格: 长730mm×宽500mm×深220mm

槽内尺寸；方槽规格: 长480mm×宽410mm×深200mm

★2.干燥台

数量；1套

2.1材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。

2.2形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤3mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

2.3干燥台规格尺寸要求：长根据现场场地定制×宽730mm。

3.功能背板

数量；3.8延米

3.1材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。

3.2形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≥1.7m。

4.柜体。

数量；3.8延米

4.1柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥100mm。

4.2支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.0mm，高750mm，造型采用倾斜式设计；底板采用PVC板。

4.3柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计，柜门颜色可根据客户需求定制；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

4.4柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

★5. 电脑控制系统

数量；2套

应采用进口CPU中心处理芯片，液晶彩色触摸屏控制，中文显示，注液、注气、脉冲、自动转换一次完成，并且可以完成单一注气。程序内含时间定时器，消毒液过期提示，控制系统稳定，读时准确，同时具有声音结束提示，使医护人员能够随时掌握设备运行情. 可实时显示各清洗流程及参数。

可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（1～99分），计时准确误差≤±0.5%，内含消毒液过期提醒程序。

各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用钢化玻璃面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，倒计时功能。

★6. 自动灌流器

数量；5套

全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力可调。主机分两部分组成；操作面板，执行部件。维修时只须更换单个部件，节约费用、维修方便。

在初洗、清洗、末洗严格按《消毒技术规范》要求，采用经过水处理器

处理后的“一次水”灌流内管道，不使用从槽内循环水或为经水处理器处理的水，杜绝交叉感染，保证洗消效果。

注液、注气由电脑计时器控制，计时准确，全过程自动完成，使操作过程更加简单、快捷方便，保证内镜洗消达标。

控制系统由防水液晶中文触摸屏彩色屏控制，集成电脑CPU控制，体积小、运行稳定。

一键式启动工作完成后有声音提示，保证洗消人员在任何地方都能掌握洗消进程

进口快插接头设计，接口在洗消槽内部，无需开盖浸泡消毒，操作简单方便快捷，整个洗消过程只需一次连接内镜内管道即可，浸泡时方槽盖可实现完全封闭，有效防止药液气味的散发底座设计位置位于洗消槽后方，只需单手操作就可完成。

时间显示1分至99分钟。

7.浸泡槽盖

数量；1个

材质要求：采用透明亚克力并配有一体化手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

8.空压机

数量；1台

采用无油活塞式设计，配水汽分离系统压力可在0.2KMpa-0.8KMpa之间调节,气罐一次性储气量不低于30L.主机最大产气量115L/min，噪音≤52分贝，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源

9.中心气体处理器

数量；1套

无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗。

10. 供气管路

数量；1套

要求：采用品牌气动部件，承压强，寿命长，外径7.9-8.1mm，内径5.4-5.65mm，耐压≥15kg。

11.高压水枪

数量；2把

高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0~0.7MPa。

12.高压气枪

数量；3把

材质及功能要求：前端吹干专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，喷嘴采用螺纹式连接，可以自动封闭注气口，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。

13.供水管路要求

数量；1套

所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

14.排水管路要求

数量；1套

所有排水管采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

15.水处理器要求

数量；1套

对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。

16.不锈钢水龙头

数量；3套

SUS304不锈钢材质水龙头，选用品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#高压编织供水软管及管件。

控制：数码5级可调。

17.纱布盒

数量；1个

PMMA材质纱布盒，永不生锈，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。

★18.酒精灌注系统

数量；1套

酒精自动灌注内镜官腔，辅助干燥工作，方便快捷, 模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修；一健启动，操作简单，安全可靠；快速插接头设计位置位于背板上，操作更加方便自如。

19.整体参数。

设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz  电气安全性能符合GB4793.1-2007的要求。

设备功率要求：1500W。

设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。

设备水源要求：流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa。

可适应性要求：室外环境温度：-20℃～50℃。室内工作环境温度：-5℃～40℃。相对湿度：≤90%。

内窥镜全自动洗消机技术参数

数量；1台

★1.控制系统；多套独立程序可选择，清洗、酶洗、消毒时间智能可调，一键式操作，全自动完成。采用超大5.6寸彩色液晶触摸屏及进口CPU中心处理芯片电脑控制，控制系统稳定，操作简单，內镜的整个洗消过程在彩色液晶屏上都有 显示，并且洗消的每个步骤都有记录，已备查阅。

★2.人工消耗情况；采用全自动清洗消毒，只须设定制水、清洗、、酶洗、消毒时间，然后按动启动按钮，内窥镜全自动清洗消毒机便会依照预先设定的程序进行清洗消毒，整个过程不用人工操作，全部自动进行，直至清洗过程结束。

★3.程序记忆功能；洗消机配置程序记忆功能，机器开盖取、放内镜时机器自动断电和洗消程序。盖盖时自动回复，使操作更加安全、可靠。

4.清洗方式；本机配有强力高压旋转喷淋臂,高压冲冼内镜的插入部、内管道、操作部、外管道及导光部，可直接将粘着的附着物冲洗消毒干净，每个程序用水均一次排走，不循环使用，确保每步洗消程序都更换新水，提高消毒效果，缩短消毒时间。

5.洗消过程；进清水→加酶清洗→清洗→酸性氧化电位水消毒→漂洗。

6.消毒方式；洗消机为全封闭透明式洗消仓，可将内窥镜全部置入机器内清洗，直视消毒过程，消毒液无任何气味泄露，减少职业伤害，排放后可快速分解，不会对环境造成污染，对人体的皮肤、眼粘膜无刺激。消毒迅速，传染性患者消毒不超过20分钟，达到卫生部规定的高水平消毒标准，（消毒液一镜一排，不重复使用），酶洗液（一镜一排，不重复使用），洗消用水（一镜一排，不重复使用）。

7.结构形式：卧式，将内窥镜盘绕在清洗腔内，整个清洗消毒过程中都平放洗涤，无任何摩擦，有效地延长内窥镜的使用寿命。

8.清洗消毒；洗消外管道的同时，对活检、吸引及送气内管道同时进行自动清洗消毒，具备内镜的内、外管道同步清洗消毒功能。

9.自身消毒：自身消毒程序启动时对洗消仓、及仓内的附件、灌流管路、灌流接头及液体运行管路进行消毒。

10.通过疾病预防控制中心检测20分钟可杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢。

11.打印功能；本机配备自动打印系统，打印并记录机器每步的工作状态，每洗一条內镜都可选择自动打印，备档查阅

★12.检测情况；洗消机必须通过疾病预防控制中心4项检测（模拟现场、含量测定、腐蚀性检测、毒理检测）

超纯水机技术参数

数量：2台

进水水压：0.2-0.35MPa

制水速度：60L/H

适用水源：<300US/CM

进水水温：4-45度

进水水压：0.03~0.06Mpa

电导率：<0.1US/CM

电阻率：≥15-18.25MΩ/CM

功率：75W

菌落总数：≤10CFU/100mL

前置滤芯：20英寸（配11G压力桶）