附件1(技术参数要求)

1. 腹部、产科、妇科、小器官、血管、泌尿、肌骨、神经、心脏、儿科、颅脑、术中等

2.★要求为2017年后推向市场的新机型，以首次注册时间为准（提供注册证明），所配软件为该机型的最新版本，后期均支持免费现场升级能力，可满足临床应用扩展需求

3.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.1 ★≥15寸高清晰度彩色液晶显示器，支持前后左右倾斜旋转。

3.2★ 10寸触摸式操作屏，支持手势控制，并可根据使用优先级自定义菜单布局及创建文件夹

3.3 A/D转换率12bit

3.4 ★UPS供电系统

3.5 ★可拔插、置换锂电池：容量≥6000mA

3.6 笔试探头接口

3.7 自适应组织成像

3.8 自适应多普勒成像

3.9 空间复合成像

3.10 斑点噪声抑制成像

3.11 频率复合成像（频段显示可调可视）

3.12 谐波成像模式

3.13 数字多波束合成

3.14 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.15 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

3.16 连续波多普勒成像

3.17 独立角度偏转

3.18 实时三同步（B+C+D）

3.19 宽景成像

3.20扩展成像

3.21 穿刺增强技术

3.22 一键优化

四．注释、体位图及测量/分析/报告

注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成258个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘和实体小键盘

体位图：≥100个 可修改自定义

常规测量软件包

4.3.1二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等

4.3.2多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等

4.3.3M型测量：距离、时间、斜率、心率等

4.3.4自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等

全科测量软件包

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管

血管内中膜自动测量

五．电影回放和图像后处理

所有模式下可用

★图片回放:B模式 最大: ≥9000帧，Color：最大：≥60帧

支持手动、自动回放电影，≥8种播放速度可调

电影存储时间长度可预置

支持图像后处理（增益、TGC、动态范围、放大、斑点噪声抑制、灰阶图谱、反转、伪彩等）

六.数据存储和管理

6.1  所有模式下可用

6.2 ★ ≥500G内置硬盘

6.3  四种图片压缩类型：无损、高、中、低

6.4  多种导出图像格式： BMP、AVI、DCM

6.5  可导出PDF格式的病人报告

6.6  图片储存：≥18万张无损静态图片

6.7  支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需特殊软件即可在电脑上观看

七.连通性要求

7.1 4个USB接口（包含USB2.0  USB3.0）

7.2 视频输出：VGA、DVI、S-video PAL/NTSC

7.3  支持DICOM 3.0

八.系统技术参数及要求

8.1二维灰阶（B）

8.1.1 ★特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视（需提供图片证明）

8.1.2 触控TGC: ≥8段

8.1.3  二维灰阶：≥256

8.1.4  扫描角度：≥150°

8.1.5  放大：≥5档 支持实时和冻结状态

8.1.6 ★最大探测深度：≥30CM

8.1.7  焦点位置：≥9档

8.1.8  频率：≥5组 且为频段显示

8.1.9  频率范围：1.0-15.0HMz

8.1.10 斑点噪声抑制：≥3档

8.1.11 可视角度：≥4档

8.1.12 二维偏转：≥10°

8.1.13 增益：≥100dB

8.1.14 系统动态范围：≥96dB

8.1.15 灰阶：≥10档

8.1.16 梯形成像：角度≥15°

8.1.17 ★宽景成像：≥1.2米

8.2彩色多普勒（Color）

8.2.1  ★自适应血流成像：高速、中速、低速一键调节

8.2.2  双实时：B、B+C

8.2.3  取样框偏转:±10度 (线阵探头)

8.2.4  扫描角度偏转：±15度 (线阵探头)

8.2.5  彩色增益：≥100dB  步长1dB

8.2.6  帧率：≥3档 可视可调

8.2.7  最大帧率：≥270f/S

8.2.8  彩色相关：≥3档

8.2.9  平滑:≥3档

8.2.10 壁滤波：低、中、高一键调节

8.2.11 彩色图谱：≥7档

8.2.12 PRF：≥11 KHz

8.2.13 速度标尺：3.0-200cm/s

8.2.14 基线：±120

8.2.15 阈值：0-100

8.3脉冲多普勒（PW）

8.3.1  显示方式：1:2  1:1  2:1上下分屏

8.3.2  实时三同步：B+C+PW

8.3.3  增益：0-100dB 步长1dB

8.3.4  动态范围：10-70dB

8.3.5  血流速度：高速、中速、低速一键调节

8.3.6  频率：2.0-8.0MHz

8.3.7  PRF：≥14kHz

8.3.8  HPRF：自动激活

8.3.9  最大测量速度：≥16m/S最低测量速度：≤1mm/s

8.3.10 取样容积: 0.5-20mm

8.3.11偏转角度:±10度 (线阵探头)

8.3.12 壁滤波：≥3档

8.3.13 扫描速度：2-12s

8.3.14 基线：±4  步长1

8.3.15 角度校正：±80° 步长1

8.3.16 快速校正：0、±60 三档可调

8.3.17 音量0-99 步长1

8.3.18 伪彩：≥4种

8.3.19 零位移动： 8 级

8.3.20 频谱：自动包络测量 可调灵敏度和方向

8.4连续多普勒（CW）

8.4.1  血流速度：高速/中速/低速一键调节

8.4.2  频率: 1.7-3.8 MHz

8.4.3  可视角度：≥90°

8.4.4  帧频：18CM深度 全视野≥80f

8.4.5  PRF: ≥80kHz

8.4.6  增益: 0-100dB 步长1

8.4.7  真实动态范围: 10-70 dB

8.4.8  壁滤波：低/中/高一键调节

8.4.9  扫描速度: 2-12s

8.4.10 基线:±4

8.4.11 校正角度: -80° -80°, 1°

8.4.12 快速校正: -60° /0° /60°

8.4.13 音量: 0-99

8.4.14 灰阶图谱: ≥10档

8.4.15 伪彩：≥4种

8.4.16 显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏

8.5   M模

8.5.1  扫描速度: 1-12s

8.5.2  线相关：≥3档

8.5.3  灰阶图谱: ≥10档

8.5.4  伪彩：≥4档

8.5.5  增益: 100dB

8.5.6  频率: 1.0-15.0MHz 3档基波&2档谐

8.5.8  显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏

九.探头规格

可选探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵、微凸探头

★探头连接方式：晶片触点式（非针孔式）插头连接，且有灯光指示

9.3 ★阵元：最大有效阵元数≥192阵元

9.5 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频

9.6 扫描频率：

凸阵探头：     超宽频五变频，频率2.0- 5.0 MHz，

线阵探头：     超宽频五变频，频率5.0-12.0 MHz

9.7  穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，引导线角度支持自由角度微调。

十.备件、技术及维修服务，培训要求

10.1在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

10.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能