附件1(技术参数要求)

1.OCT成像：70,000 A扫/秒。2轴向分辨率：1.7um3横向分辨率：9.8µm。4扫描深度： 2mm。5扫描长度:  13mm。6扫描波长： 855±5nm。7眼位追踪：前房自动追踪+视网膜自动追踪。8.操作方式： 鼠标。9.对焦方式：自动对焦10.观察视野：45º（水平） x 33º（垂直）。11.最小瞳孔直径：3 mm。12.照明光：近红外。13.正常人资料库：按种族年龄及视盘大小分类。14.视网膜扫描：15.十字扫。16.网状扫。17.3D黄斑地形图10x10mm。18.视网膜10 层边界自动识别、黄斑厚度和结构改变分析19.实时SLO图像及地图展示，并实时追踪。  20.具有视盘形态分析：杯盘比、杯的面积、杯的体积等21.视盘周边神经纤维层厚度分析程序22.具有NFL+GCL+IP厚度分析 23.有三维视盘扫描程序24. 3D扫描(6*6mm范围)25.十字扫（3mm-6mm范围可变）26.放射状扫描（6mm范围）27.角膜厚度地形图28.角膜厚度测量、房角专用程序（AOD测量、TISA测量），自带测量工具，测量结果可打印29.导入照片：彩色、FAG、ICG30.多帧平均技术：有最大到200帧31.断层显示方式：彩色、灰度、反转片32.随访程序：	支持多组检查间比较33.双眼程序：	支持双眼检查间比较34.分类检索：可按疾病、医生、姓名、日期、程序等分类检索35.电脑部分：与主机分体，可升级36. 支持批处理所有病人资料，如果后期做软件升级，升级后全部按新程序分析。37. 固视灯：内固视标尺寸可调（1mm或者6mm），具有外固视灯。38．对焦方式：全自动，半自动，手动。39. 具备联机功能：可与CR-2、CX-1联机，共用一台主机，眼底照相以及造影结果实时显示在OCT报告中40．环境：常规眼科诊室，无需暗室。41．血流成像：可升级。42. 可与OCT、眼底造影、眼底相机联机，一体化全能眼底检查。眼底照相及造影结果实时显示在OCT报告中