附件1(技术参数要求)

★1  工作速度：生化比色法速度  1600测试/小时；加电解质速度 2200测试/小时；

2  同时分析项目数：≥ 60项（同时双试剂）；

★3  有配套的检测系统.(有与仪器配套的原装试剂、校准品),具有溯源性.

4  工作方式：随机任选分立式；

5  分光器：蚀刻凹面光栅、后分光系统，光栅保用10年以上；

6  检测波长：单波长和多波长检测，波长范围340nm-800nm；(提供≥10个检测波长)

7  反应方法：终点法、两点法、速率法、比浊法等方法。

8  反应时间：反应时间设置最大要能  15分钟；

★9  反应温度：控温精度37℃±0. 1℃；

10 可以监测整个反应过程，可以看到反应曲线；

11 稀释复查：具有前稀释功能，可进行样品增减量的自动复查；

12 校准品稀释：具有校准品自动稀释功能；

13 光度计吸光度线性范围：0-3.0ABS；

14 光源:卤素灯；

15 项目设置具有组合分析功能；

16具备样本凝块检出功能, 加样针具有安全保护装置：探针防撞装置，液面自动探测；

17 样品种类：血清、血浆、尿液、脑脊液等；

18 样品量：加样精度高，样品量要达到0.1ul步进；

19有对异常血清（黄疸、脂血和溶血）自动识别和处理功能；

20试剂量：试剂量以1 ul 步进；

21比色杯光径：≤5mm ；

★22试剂：试剂通道全部开放，用户可以自编程序,并选择其它品牌试剂上机,配备标本及试剂条形码系统；

23具有检测试剂剩余量并具有提示更换试剂盒的功能；

24标本装载：多种规格原始管或样品杯可混合使用；

25装载方式：冷藏试剂仓，R1+R2≥120个

26进样方式：轨道式进样，并具有样品架避让快速通过功能；

27软件应具备多个水平质控品的分析功能；

28操作方便：可用鼠标，键盘或触摸屏等方式进行操作；

29可以设置自动执行日常维护、保养程序；

30具备实验室信息接口(双向RS-232通讯串口)可与医院网络连接,能实现仪器双工功能.

31扩展空间：模块化设计，可接驳其他生化模块增加速度或扩展使用功能；

32配备中文报告系统（含电脑、软件和打印机）；

33故障诊断: 具备智能故障检测功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位；

34售后服务：原厂工程师售后服务，在本市设有维修站和服务网络，并配有零配件仓库，五年保修.终身维修。