附件1(技术参数要求)

一、基本配置与要求：

- 高清图像处理器*1

- 内镜冷光源*1

- 进口高清医用液晶显视器*1

- 细径电子支气管镜*1

- 电子支气管镜*1

- 电子支气管镜*1

- 内镜专用进口台车*1

二、主要技术参数与性能指标：

| 序号 | 参数指标名称 | 技术参数及性能指标的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 高清图像处理器 |  |  |
|  | 高清内镜图像 | 达到1920*1080P的国家数字化标准，确保提供高清晰的画质 |
|  | 色彩调节 | 可进行红、绿、蓝等颜色调节 |
|  | 冻结模式 | ≥2种冻结模式，可以通过控制面板对图像进行冻结 |
|  | 对比度 | 面板可调 |
|  | 噪点的功能 | 在图像处理过程中自动校正噪点。 |
|  | 测光模式 | ≥2种测光模式 |
|  | 色彩强调 | 具备色彩强调功能 |
| 冷光源 |  |  |
| 1 | 光源 | ≥280W氙气灯泡，灯泡寿命≥400小时 |
| 2 | 应急灯 | 具备应急灯 |
| 3 | 气泵 | 具备气泵，压力可调 |
| 进口高清医用监视器 |  |  |
| 1 | 监视器尺寸 | 原装进口26寸全HD的LCD面板 |
| 2 | 显示模式 | 画中画（PIP）、画外画（POP），同时查看不同的实时图像。 |
| 3 | 输入/输出 | 3G/HD/SD SDI*2、DVI*2、HD15、Y/C，和VIDEO。 |
| 细径电子支气管镜 |  |  |
| 1 | 摄像元件 | 彩色CCD |
| 2 | 视野角度 | 视野角≥110° |
| 3 | 有效长度 | 有效长度≥600mm |
| 4 | 钳道内径 | ≥1.2mm |
| 5 | 弯曲角度 | 上≥180°下≥130° |
| 6 | 先端直径 | ≤4.1mm |
| 电子支气管镜 |  |  |
| 1 | 摄像元件 | 彩色CCD |
| 2 | 视野角度 | 视野角≥120° |
| 3 | 有效长度 | 有效长度≥600mm |
| 4 | 钳道内径 | ≥2.0mm |
| 5 | 弯曲角度 | 上≥180°下≥130° |
| 6 | 先端直径 | ≤5.4mm |
| 电子支气管镜 |  |  |
| 1 | 摄像元件 | 彩色CCD |
| 2 | 视野角度 | 视野角≥110° |
| 3 | 有效长度 | 有效长度≥600mm |
| 4 | 钳道内径 | ≥2.8mm |
| 5 | 弯曲角度 | 上≥180°下≥130° |
| 6 | 先端直径 | ≤5.8mm |
| 台车 |  |  |
| 52 | 产地 | 进口台车 |