附件1(技术参数要求)

*大屏幕 13.3”触摸带划屏，中文操作软件，滑屏设计（类似于智能手机操作）

*超静音伺服控制涡轮供气系统可选配空气压缩机

*AVM 智能通气模式（根据监测患者的分钟通气量、呼吸频率和等参数综合评估，自动调整通气参数以适应患者呼吸需求，保证患者的通气安全和舒适）

*可个性化设置医生界面（根据医生喜好设置呼吸机的监测参数和波形，向量环在界面上的位置）并保存在U盘上，以供下次开机导入使用。

*内置雾化器

1.呼吸模式

1.1容量控制： V-A/C, VC-SIMV, PLV

压力控制： P-A/C, PC-SIMV, PSV  beLevel, APRV

自主呼吸：（SPONT）窒息后备通气

无创通气： CPAP, S, S/T, T, P-A/C

压力调节目标容量（PRVC）

2.技术参数

2.1 吸气压力(IPAP): 0-80mbar

2.2 压力支持: 0-80mbar

2.3 PEEP(EPAP): 0-40mbar

2.4 CPAP: 4-30mbar

2.5 上升时间: 0-2000ms

2.6 上升斜率: off,5-45min

*2.7 潮气量: 2-2500ml

*2.8峰流速: 260L/min

2.9流速波形: 方波, 递减波, 递减50%

2.10呼吸频率: 1-150bpm

2.11吸气时间: 0.1-10sec

2.12吸呼比: 1:599-49:1

2.13流速触发: 0.1-20L/min

2.14压力触发: 0.1-15mbar

2.15吸呼切换终止: 5-90%峰流速

自动同步切换

2.16窒息后备通气: 关闭, 2-100sec

2.17氧浓度: 21-100%

*2.18电池: 4-6hours (Internal)

3. 监测

*3.1肺动力学监测: Rinsp（吸气阻力）、Rexp（呼气阻力）、Cstat（静态顺应性）、Cdyn（动态顺应性）、C20/Cdyn（肺泡膨胀系数）、CDyn/kg（每公斤体重动态顺应性）、CStat/kg（每公斤体重静态顺应性）

3.2压力：峰压，平台压，平均压，PEEP

3.3潮气量：

吸入潮气量，分钟吸气量，Vti/kg, MVi/kg

呼出潮气量，分钟呼气量，Vte/kg, MVe/kg

3.4呼吸频率，吸气时间，呼气时间，Ti/Tot

3.5氧气：氧气浓度

4. 报警

4.1 通气报警

4.2 系统报警

4.3 自动测试

4.4 报警记录

5. 选配件

1. 血氧饱和度模块

2. 呼末二氧化碳模块

3. 超声雾化器