附件1(技术参数要求)

1.方法学：干式电化学法、交流阻抗

▲2.电极测量方式：免维护微电极技术

3.进样方式：自动平行进样

4.测时间：从吸样到显示结果仅需48秒

5.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数

6.至少可提供两个种9项测试卡

7.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项

▲8.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等

9.定标方式：液体定标，测量前单点定标

10.测试卡：单人份设计，常温或冷藏保存，即取即用

▲11.质量控制：提供原厂配套液体质控品或电子仿真质控

12.消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗

13.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

14.内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个

15.小巧便携，重量< 5Kg(含电池)

16.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机

17.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

18.检测参数的升级：联网升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块