附件1(技术参数要求)

技术参数：

★1、 磁感应强度：最大磁感应强度不低于2.5T，0～100%可调，步进2%，允差±20%；

2、磁场安全范围：环境中距治疗器2m以外，磁场强度应≤0.5mT。

3、输出频率：0.1Hz～30Hz，磁场频率范围0.1Hz～1Hz时步进0.1Hz，磁场频率范围1Hz～30Hz时步进1Hz，允差±10%。

4、治疗模式

4.1自动模式：不低于10个模式，各模式可按预设频率及周期运行输出。

4.2连续模式：频率：0.1 Hz～30Hz(0.1 Hz～1 Hz范围内，步进0.1Hz，允差±0.1Hz，1Hz～30Hz范围时，步进 1Hz，允差±10%)

- 工作: 1s～60s，步进1s，允差±1s；

- 暂停: 1s～60s，步进1s，允差±1s；

强度2.5T，0～100%可调，步进2%，允差±20%；

4.3单次模式：强度2.5T，0～100%可调，步进2%，允差±20%；手动单次点击单次输出。

5、定时器：1min～60min，步进1min，允差±10%。

6、脉冲宽度为80μs，脉冲持续时间为220μs，允差±10%。

7、磁场终止功能

治疗器应具有手动停止磁场输出的功能。

★8、冷却系统：应具有液态和风冷两种冷却系统，保证设备不间断工作。

9、保护装置

★磁感应线圈应具有独立的温度保护装置，当线圈发生故障时，会停止磁场输出并有报警提示。

10、 整机噪音：≤70dB(A)。

11、 激光性能：

激光波长：650nm，允差±10%；

激光输出功率：3.5mW×3个，允差±20%；

激光输出方式：连续输出；

激光输出不稳定度（St）：应优于±10%；

激光输出功率复现性（Rp）：应优于±10%；

12、生产厂家应通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。