附件1(技术参数要求)

技术参数：

★1、冲击波产生方式：采用气动弹道式。

2、不小于8寸触摸屏显示。

★3、压强调节范围：1～5（102kPa）,步进0.1（102kPa），最大能量密度大于3.81mJ/mm2。

4、治疗探头频率：1～22Hz，步进0.5Hz，允差±10%。

5、冲击波次数：100-9900次，步进100次。

★6、传导子：标配不少于五种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频治疗头。

7、处方：不低于200个内置处方。

8、应具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方。

9、具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示。

10、具有手枪自动识别检测功能。

11、立式冲击波，推车式设计。

12、产品应入选国家中医药管理局推荐的中医诊疗设备目录。

13、生产企业应通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

14、产品应通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。