附件1(技术参数要求)

- 中央监护系统

* 1.1、可监测心电，ST段，心率，呼吸，血压，血氧，脉率，体温，双有创血压，呼末二氧化碳等参数。

1.2、中央监护仪通过有线或无线的方式从床边病人监护仪中获取实时监护数据，将其集中显示，并提供高级分析、打印、数据存储等功能。

1.3、可同屏监护多至16个床位，双屏可同时监护多至32个床位。

  - 可设置患者重点监护界面。

  - 有同屏同轴实时短趋势显示功能，让医护人员及时掌握患者病情变化情况。

  - 中央监护仪的趋势回顾功能≥120小时。

  - 中央监护仪的NIBP数据回顾功能≥1000组。

  - 中央监护仪的报警信息回顾功能≥1000组。

1.9、中央监护仪的全息心电波形数据的存储回顾功能≥120小时。

1.10、中央监护仪应能提供药物浓度计算和滴定表显示功能。

1.11、中央监护仪可以对病人的NIBP数据进行动态血压监测分析，提供统计结果，并打印报告。

1.12、血压列表打印，报警统计分析表打印。

- 病人监护仪

  - *  显示屏：尺寸≥10.1”

  - * 标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池；

  - 监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

  - 低耗能，无风扇设计。

2.5、显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、他床观察、呼吸氧合图等界面。

  - 心电3/5导可选；具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

2.7、心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

  - 具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。

  - 血氧脉率范围30-300bpm。

2.10、常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

2.11、呼吸导联选择模式：自动