附件1(技术参数要求)

主要技术指标：

- 工作环境温度：5℃-40℃；

- 工作环境相对温度：≤80%；

- 工作环境大气压力：70kpa-106kpa;

- 电源：交流220V±22V  50HZ±1HZ;

- 射频工作频率：550KHZ±40KHZ

- 治疗仪输出功率范围：15~50W可调、步进1W，误差为±20%；

- 最大射频输出功率：50W±20%（负载100欧姆时）；

- 输出指示音响：频率2048HZ±150HZ  声级≥ 65 dB;

- 计时范围：功能一（凝固模式）1秒-99分59秒累计计时，59秒自动进位1分；功能二（切割模式）不计时，显示为00: 00；

- 阻抗百分比范围：功能一（凝固模式）100%~999%，以治疗仪在启动射频输出时的负载阻抗为基准值，显示其后各时刻负载阻抗与起始阻抗的比值（以百分比的形式显示），误差为±20%；功能二（切割模式）为000显示;

- 功率方式：手动预置；

- 工作制：短时加载连续运行（加载时间≤30分钟，间歇时间≥10分钟）；

- 最大开路输出峰值电压：Vp-p＜260V;

- 治疗仪在功能一（凝固）模式下具有治疗完毕自动报警功能（约2次/秒），当高频电流降至320mA时应报警，误差为±20%；在功能二（切割）模式下不具有自动报警功能；

- 治疗仪具有输出功率、阻抗百分比指示，输出指示反映输出功率、阻抗百分比的变化；

- 治疗仪具有计时功能，可显示1秒~99分59秒，步进1S;

- 产品标准号：YZB/国0290-2010《妇科射频治疗仪》