附件1(技术参数要求)

1、脑电图仪通道≥24 通道
2、主机系统：面向网络设计的高性能主机系统。

3、电脑主机一套主频酷睿双核, 内存≥2G ,硬盘≥500G,喷墨打印机一台，显示器一台≥19寸。
4、放大器需数字化、轻便设计，超强抗干扰能力、USU接口脑电放大器 、USB 供电

5、共模抑制比：≥100dB

6、耐极化电压：灵敏度变化不超过±10%

7、高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz

8、时间常数控制：0.03s，0.1s，0.3s误差≤±40%;0.03s，0.1s误差≤±20%

9、导联编辑切换：单、双、平均、自由导联切换

10、计算机与放大器采用USB方式传输数据，USB供电传输集一体保证数据的完整性，链接笔记本电脑组成便携脑电、性高性能电路设计根本解决工频干扰。

11、显示速度：3、15、30、60、150 mm/s

12、阻抗检测功能、软件界面和放大器均提示阻抗大小。、

★13、 可以实现常规脑电图、视频脑电图、动态、门诊长程脑波监护。

14、脑电波选段打印、脑地形图功能、直方图功能、时域地形图。

15、长程监护可连续记录48小时以上的脑电及视频信号采集。

16、病例可备份到U盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件PC电脑浏览分析病例。

17、脑电图回放速度1到1000倍可调，病例任意编辑剪切、备份。

18、各种诱发试验（睁眼、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。）

19、精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差。

★20、报告模板可任意编辑：横版、竖版及增加词条脑电波采集功能、地形图、图文一体报告