附件1(技术参数要求)

主要技术规格参数要求：

1、总体要求：运动心肺须具备：运动肺功能、运动血压、功率车、无线遥测十二导联运动心电、运动血氧、六分钟步行测试的功能配置

2、功能要求：通气功能、机体氧耗量VO2、机体二氧化碳产量VCO2、一口气呼吸数据分析、心率、心输出量、间接热量计、肺通气量、有氧、无氧运动能力评价、最大吸氧量、无氧阈、氧债、最大累计氧亏、静态新陈代谢RMR测试、动态肺功能监测

3、通气功能:包括FVC、VC、IVC、MVV、气道舒张试验、有操作模拟软件

4、实时监测:  VO2, VCO2具备运动流速－容量环

5、运动心肺功能测试:

VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、HR、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、BP、O2 PLUSE、WATT、RQ、AT、MET、BR、VO2max、 VEmax、VO2@AT、VEmax、 Rfmax、 HRmax、 BR、 HRR、VO2/HRmax、Vtmax、REE (Harris Benedict equation) ………

6、静态基础新陈代谢头罩传感器测试:

EE(Kcal/day), EE(Kcal/min), EE(Kcal/h),  EE/BSA, EE/Kg, FAT, CHO, PRO, npRQ, SteadyState

7、流量表：适用于运动状态使用，通气量范围：0-200 升/分钟，流量范围:0–15L/S

8、二氧化碳分析器：红外数字式，范围:0-10%，反应时间: < 120毫秒，精确度: ±0.03%。

9、环境传感器:温度范围:0-50ºC，气压范围:400-800mmH，湿度范围:0-100%，精确度: ±0.003

10、具备参数：具备每次呼吸法的运动心肺功能测定和基础代谢及评估测定、营养处方的参数。

11、模块插板式升级功能:在原主机内可插板升级弥散功能、残气功能

12、运动血压测试：直接连接测试运动心肺测试仪模块，在测试期间配合运动方案，在同一软件上进行数据实时显示，在同一报告中体现。

13、无线遥测十二导联运动心电 :同步测试，同时十二导联静态或动态测试；运动心肺同步分析，自动设置运动方案,  图形要求;心电图采样界面可显示高质量的实时心电波形，叠加波参考，实际的平均综合波。

14、导联线:使用原装导联线具有防除颤功能

15、具备运动血氧饱和检测，在测试期间配合运动方案，在同一软件上进行数据实时显示，在同一报告中体现。

16、功率车要求：直接连接测试运动心肺测试仪模块，软件能进行数据共同管理，同步测试。

功率范围：1到999瓦特，速度范围：每分钟30到130rpm ,  调节功能：可以调节把位高低和角度，液晶屏幕显示功率和转数(数字显示)和图表条显示转数。手动或者自动功率调整

17、软件要求：手动、自动或通过运动试验软件控制。评估软件功能：全中文操作界面，全中文打印报告，可中文输入诊断信息，国际标准的心肺功能诊断、评估并提供图式心肺运动试验结果的图表文字，并可以随时调出数据与WINDOWS EXCEL 连接，进行数据管理及临传床数据统计，具备过滤、平滑化、伸展推断等先进的数据处理，测试数据支持输出格多种格式（Excel、TXT、ASCII和XPO）。操作软件可以用最简单直观的方法计算无氧阈发生的时间，提供多种不同方法的自动无氧阈（AT）评估，自动和手动AT评估，而且还清晰列出了无氧阈发生时的各种主要参数的情况，同时提供了VO2max发生时的数值作对比。

配置要求

★1、基本配置要求：运动肺软硬件1套、运动血压（独立）1套、功率车1套、无线遥测12导运动心电系统软硬件1套、专用营养代谢头罩传感器1个、二氧化碳分析器1个、顺磁氧分析器1个、六分钟步行测试1套、校正气8升1瓶、面罩2个

2、其它要求：双屏计算机和打印机1套；提供中文操作、维修手册；配备带隔离电源的移动式推车1套。