附件1(技术参数要求)

一、高清摄像系统（含摄像主机和摄像头）

1.1、 摄像头 3CCD 设计

1.2 、像素 ≥1920*1080,逐行扫描，

1.3   16:9或4:3模式

1.4、 摄像头按键可设定快捷菜单，如录像、拍照、白平衡等，可同时定义功能数量≥4；

1.5、多组应用环境设置，可适应大小不同镜种，可以开展腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、宫腔镜、膀胱镜、电切镜、电子镜和纤维镜模式等，也可由术者的偏好自定义参数并保存；

1.6、摄像头具有遥控功能。

1.7、可实现兼容同品牌各科室多类电子镜（如电子输尿管镜、电子膀胱镜）；

1.8、主机面板有触摸屏，含中文操作菜单，主机面板上可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像

1.9、主机软件系统可以通过 USB 接口实现升级。

二、冷光源

2.1、 光源类型：LED

2.2、 色温：≥6000K；

2.3 、电器安全：CF 一类认证；

2.4、通用光纤卡口设计，可连接不同品牌的导光束；

2.5、导光束一根。

三、全自动气腹机

3.1、最大充气流量 ：≥20升/分；

3.2、最大腹压：≥25mmHg；

3.4、具有声光报警功能；

3.5、数字化显示功能，可显示预设及实际的流量、腹压信息和剩余气体等数值；

3.6、具有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示；

四、高清监视器

4.1、 显示器类别：全高清医用监视器；

4.2、 尺寸：≥26 寸；

4.3 、分辨率：最高像素≥1920*1080；

4.4 、支持多种信号输入方式。

五、腹腔镜

5.1腹腔镜 1 根：视向角≥30 °

5.2 角分辨力≥ 8 C/(°)

产品配置清单：

1.全高清摄像主机	1 套

2.3CCD摄像头	1 套

3.LED冷光源	1 台

4.导光束	1 根

5.气腹机	1 台

6.高清医用监视器	1台

7.30°腹腔镜                    1根

8.专用台车	1 台

9.高清图文工作站               1套