附件1(技术参数要求)

1、符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》强调的高质量CPR和CPR装置的需求。

2、工作原理：气动电控；

3、潮气量350ml-900ml分档可调；

4、按压频率：80次/ min、90次/min、100次/min、110次/min、120次/min五种按压频率模式，可切换

5、按压通气比： 30:2，15:2，单独连续按压功能、连续按压CCV模式，四种按压通气模式；

6、按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm；

7、具有连续通气功能，吹气频率8-16次/min，2次每档可调；

8、按压释放比：1:1（50%：50%）

9、气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所须压深，驱动压力范围：0.35MPa～0.6Mpa；当驱动压力≥0.6Mpa±0.1Mpa时，系统压力释放阀开

10、电量显示，低电压报警，启动暂停功能；

11、按压头采用硅胶材料，模仿人手掌和硬度，非充气式按压。

12、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；

13、安全提示模式：液晶显示多条指南关键参数，便于临床操作,按压频率100次/min以上确认功能；按压深度50MM及以上时确认功能；

14、胸厚测量指示功能，垂直调节高度：160mm 适合胸厚范围（155～315mm）

15、主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作；

16、控制面板位于病人上方，减少创伤病人血液体液带来的传染，避免操作者被感染风险；

17、开放悬臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对主机进行上下升降和左右摆动的调节，快速将按压头与患者胸部定位。紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部

18、单臂垂直经典仿生学按压结构而非捆绑挤压结构，方便精准按压定位。

19、复苏板防脱设计；复苏板设计符合人体工程学，可拆卸，方便患者准确定位，辅助快速打开气道，并对背部提供支撑，配合绑带固定患者胸廓。左右各开有入口，方便主机的随意插入，可单独作为人工复苏板使用

20、电磁兼容符合YY0505-2012要求