附件1(技术参数要求)

1、信噪比：短路噪声：≤0.6µV rms（1Hz～5KHz）

2、差模输入阻抗：≥1000MΩ

3、输入信号范围：峰峰值：≤10mV

4、分辨率：≥ 0.1µV（当仪器测得的信号变化达到0.1µV，反馈信号即有变化）

5、共模抑制比：≥110 dB

6、带宽范围: 1Hz～5KHz（-3±0.5dB）

7、通道增益放大倍数：100～10万倍（误差±10%）

8、机内校准信号为50µV，频率200Hz的方波，幅度允差：±5%

9、刺激器输出强度：（0～100）mA,步进：0.1mA，允差：±5%；

输出脉宽：（50～1000）µS，允差：±10%；刺激频率：0.1Hz～50Hz，允差：±5%。

- 数据采集精度：24位；采样率：50kHz/通道。

- 产品硬件与软件功能模块均根据内分泌科需要设定，注册证名称不包含诱发电位仪、产品组成不包含有创检测所需部件，仅用于无创检测。

- 在操作过程中具有图形和文字指导，便于操作。

- 一键恢复功能：能够有效的还原原始资料，防止数据丢失。

- 功能模块：运动传导速度、感觉传导速度可计算出具体的数值和减慢的百分比值，并通过报告单打印出来。

15. 注册证内容包含软件。