附件1(技术参数要求)

- 激光波长：2100±100纳米

- 激光棒：四腔激光棒系统，激光棒数量：≥4

- 最大可调频率：≥50赫兹

- 最小可调频率：≤5赫兹

- 频率显示条：可提示当前模式下可调频率的最大范围

- 最大单脉冲能量：≥3.5焦耳

- 最小单脉冲能量：≤0.2焦耳

- 能量显示条：可提示当前模式下可调能量的最大范围

- 能量统计：可累计手术中能量输出总值

- 最大平均输出功率：≥100瓦

- 最大脉冲宽度：≤600微秒

- 指示光波长：650±10纳米

- 指示光功率：≤5毫瓦

- 显示屏旋转：水平面360度旋转，垂直面180度旋转

- 急停开关：可在设备出现故障时紧急关闭机器

- 设备温度显示：可显示设备实时温度，精确到小数点后一位

- 设备电压显示：可显示设备实时电压

- 节约模式：部分激光棒故障时，仍能发射激光，保障手术安全

- 能量监控系统：可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定

- 配备外部门互锁插头：可确保机器外部门打开时激光不能发射

- 装配有急停开关：可在设备出现故障时紧急关闭机器

- 移动性：可随意移动

- 保护镜系统：可不拆卸机器更换透镜保护镜，用以保护激光光路